Pakiet 2 poz 4           							Załącznik nr  5 / 4

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: DIATERMIA OGÓLNOCHIRURGICZNA – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Częstotliwość podstawowa pracy diatermii 320-360 kHz | TAK podać |  |
| 2. | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 200W 10% - dla każdego dostępnego trybu pracy | TAK podać wartości |  |
| 3. | Maksymalna moc koagulacji monopolarnej 120W 10% - dla każdego dostępnego trybu pracy | TAK podać wartości |  |
| 4. | Maksymalna moc koagulacji bipolarnej 120W 10% - dla każdego dostępnego trybu pracy | TAK podać wartości |  |
| 5. | Automatyczny tryb regulacji mocy w trakcie cięcia i koagulacji | TAK opisać |  |
| 6. | Min. 8 rodzajów prądów cięcia monopolarnego zróżnicowanych pod względem jakości cięcia i stopnia hemostazy ciętej tkanki | TAK podać |  |
| 7. | Przynajmniej dwa rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna i forsowna | TAK podać |  |
| 8. | Możliwość regulacji intensywności działania każdego rodzaju koagulacji monopolarnej i bipolarnej w skali min. 4-stopniowej | TAK podać |  |
| 9. | Regulacja nastaw mocy wszystkich funkcji z krokiem 1W w całym zakresie pracy diatermii | TAK |  |
| 10. | Funkcja Auto-Start, Auto-Stop dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 11. | Układ monitorujący jakość połączenia elektrody neutralnej dzielonej, informująca o aktualnej wartości rezystancji połączenia skóra-elektroda | TAK opisać |  |
| 12. | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyłączeniem się aparatu | TAK opisać |  |
| 13. | Możliwość utworzenia min. 10 programów pamięciowych i zapisania pod nazwą własną | TAK podać |  |
| 14. | Możliwość współpracy z przystawką argonową | TAK podać |  |
| 15. | Wyposażenie czynne przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji parowej | TAK |  |
| 16. | Uchwyt elektrod monopolarnych z kablem dł. min. 4m, wąski, do elektrod śr. 4mm | TAK, 3 szt. |  |
| 17. | Elektroda monopolarna nożowa, prosta, część robocza 3,4 x 24 mm | TAK, 4 szt. |  |
| 18. | Elektroda monopolarna nożowa, prosta, część robocza 1,5 x17 mm | TAK, 1szt. |  |
| 19. | Elektroda monopolarna igłowa, zagięta, dł. części roboczej do 20 mm | TAK, 1 szt. |  |
| 20. | Elektroda monopolarna nożowa zagięta, dł. części roboczej do 17 mm | TAK, 2 szt. |  |
| 21. | Elektroda monopolarna kulkowa prosta, śr. 4mm | TAK, 1szt. |  |
| 22. | Elektroda monopolarna kulkowa prosta, śr. 6mm | TAK, 1szt. |  |
| 23. | Elektroda monopolarna drutowa, pętlowa, śr. 6mm | TAK, 1szt. |  |
| 24. | Elektroda monopolarna drutowa, pętlowa, śr. 12mm | TAK, 1szt. |  |
| 25. | Przedłużka monopolarna dł. 8-10cm | TAK, 1 szt. |  |
| 26. | Pinceta bipolarna dł. 19-20 cm, z kablem | TAK, 1 kpl. |  |
| 27. | Pinceta bipolarna dł. 19-20 cm, końcówka zagięta, z kablem | TAK, 1 kpl. |  |
| 28. | Elektroda neutralna wielorazowa duża z dwoma pasami mocującymi | TAK 2 kpl. |  |
| 29. | Kabel przyłączeniowy do elektrod neutralnych wielorazowych dł.4-5m | TAK, 2 szt. |  |
| 30. | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona | Tak, 50 szt. |  |
| 31. | Kabel przyłączeniowy do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy, dł.4-5m | TAK, 1 szt. |  |
| 32. | Włącznik noży, podwójny | TAK, 1 szt. |  |
| 33. | Wózek na akcesoria i sprzęt | TAK |  |
| 34. | Aparatura i akcesoria wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracja CE (dla wyrobów medycznych klasy I, IIa) | TAK załączyć kopie dokumentów |  |

UWAGA :Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy