Pakiet 2 poz 6 									Załącznik nr  5 / 6

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: MONITOR   PACJENTA  – 6 kpl

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Monitor kompaktowo-modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone miedzy monitorami bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku | TAK |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przewodową przesyłu danych oraz przez kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |
|  | Monitor mocowany na stacji dokującej z multiplikatorem portów pozwalającej na szybkie odłącznie/przyłączenie monitora bez odczepiania przewodów zasilających i sieciowych. | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Kolorowy ekran w postaci panela LCD TFT o przekątnej ekranu przynajmniej 8” | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 hz i z wewnętrznego akumulatora na minimum 1h | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora |  |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu monitorującego do ściany, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. Stacja dokująca z multiplikatorem portów zapewniająca minimum zasilanie elektryczne i sygnał sieciowy | TAK |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie jednocześnie 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel 5-żyłowy) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar więcej niż 8 rzeczywistych odprowadzeń EKG jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii jednocześnie przynajmniej w 2 odprowadzeniach | TAK |  |
|  | Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierane przez użytkownika | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | W komplecie czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury 0,1°C lub lepsza | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia – możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przynajmniej 2 tory pomiarowe | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | Układy alarmowe | TAK |  |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza | TAK |  |
| 36 | Chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
| 37. | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
| 38. | Monitor przystosowany do sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach w sieci | TAK |  |
| 39. | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
| 40. | Możliwość przewodowego oraz bezprzewodowego podłączenia do sieci z centralą pielęgniarską, zapewniające przesyłanie danych między monitorem a siecią w czasie transportu | TAK |  |
| 41. | Możliwość rozbudowy o system zapewniający podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala. | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy