Pakiet 2 poz 7 								Załącznik nr 5 / 7

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: RESPIRATOR PRZENOŚNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem | TAK |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej | TAK |  |
|  | Odporny na wstrząsy | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w zakresie temperatur min: -20 do +50 C (podać) | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od min.2,7 do 5,5 bar (podać) | TAK |  |
|  | Zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na minimum 3 godziny (podać) | TAK |  |
|  | Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12, 24 oraz 28 V (podać) | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220/230V | TAK |  |
|  | Waga maksymalna do 6,0 kg (podać) | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | IPPV - CMV, | TAK |  |
|  | CMV/Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |
|  | Wentylacja przy bezdechu pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry Regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-40 1/min (podać) | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 100-1500 ml (podać) | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu (podać zakres) | TAK |  |
|  | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej (podać) | TAK |  |
|  | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie min: 20 do 50 mbar (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulowany poziom wyzwalacza do synchronizacji z oddechem własnym pacjenta (podać zakres regulacji) | TAK |  |
|  | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa spontaniczna MV | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Rzeczywistej częstości oddechów - tachypnoe | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
|  | Z niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania na ścianie, umożliwiający jednocześnie zadokowanie respiratora oraz zasilanie elektryczne | TAK |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów, będących na wyposażeniu respiratora | TAK |  |
|  | System automatycznego wykrywania i przełączania źródła zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Układ oddechowy dla dorosłych wielokrotnego użytku: 2 komplety | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Lista parametrów technicznych producenta - oryginał prospektu lub Instrukcji Obsługi, załączyć | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy