Pakiet 2 poz 9 								Załącznik nr   5 / 9

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH  EKG – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko do wykonywania badań wysiłkowych z bieżnią i cykloergometrem |  |  |  |  |  |
| Parametry techniczne bieżni |  |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane | TAK / NIE |  |  |  |
| 1. | Zakres prędkość przesuwu bieżni od 0 do 20 km/h | TAK |  |  |  |
| 2. | Zakres zmian kąta nachylenia bieżni od 0 do 25% | TAK |  |  |  |
| 3. | Zasilanie 220 V 50 Hz | TAK |  |  |  |
| 4. | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |  |  |  |
| 5. | Długość użytkowa taśmy min. 1300 mm | TAK |  |  |  |
| 6. | Funkcja „zero start” | TAK |  |  |  |
| 7 | Wbudowany 12 kanałowy moduł EKG | TAK, opisać |  |  |  |
| 8. | System kontroli nachylenia bieżni | TAK |  |  |  |
| Parametry techniczne systemu |  |  |  |  |  |
| Możliwość monitorowania takich parametrów jak: |  |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa protokołu i fazy | TAK |  |  |  |
| 2. | Czas trwania wysiłku | TAK |  |  |  |
| 3. | Częstość rytmu aktualna i docelowa | TAK |  |  |  |
| 4. | Prędkość i nachylenie bieżni | TAK |  |  |  |
| 5. | Stałe monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |  |
| 6. | Możliwość prezentacji 12 median bieżących z wynikami pomiaru poziomu i nachylenia odcinka ST | TAK |  |  |  |
| 7. | Prezentacja powiększonego zespołu P-QRS-T z odprowadzenia z największą zmianą odcinka ST | TAK |  |  |  |
| 8. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
| 9. | Funkcje alarmu: częstość rytmu, zmiany ST, wykrycia arytmii | TAK |  |  |  |
| 10. | Cyfrowe filtry: falowania lini izoelektrycznej, zakłóceń mięśniowych (25/35 Hz), zakłóceń sieciowych. | TAK |  |  |  |
| 11. | Prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora 25, 50, 100 mm/s | TAK |  |  |  |
| 12. | Prędkość przesuwu przy wydruku EKG 25, 50, 100 mm/s | TAK |  |  |  |
| 13. | Wydruk EKG w trybie 3,6,12 odprowadzeń | TAK |  |  |  |
| 14. | Możliwość rejestracji 12 odprowadzeń EKG z całego badania wysiłkowego | TAK |  |  |  |
| 15. | Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie 3,6,12 odprowadzeń. | TAK |  |  |  |
| 16. | Możliwość przeglądania zapisu EKG po zakończeniu badania w trybie stronicowym. | TAK |  |  |  |
| 17. | Możliwość użycia podstawowych standardowych protokołów badań. | TAK |  |  |  |
| 18. | Możliwość wprowadzenia własnego protokołu badań | TAK |  |  |  |
| 19. | Możliwość użycia protokołu typu ‘RAMP’ | TAK |  |  |  |
| 20. | Możliwość wyłączenia z oceny ST wskazanych odprowadzeń | TAK |  |  |  |
| 21. | Możliwość ręcznego ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST | TAK |  |  |  |
| 22 | Dostęp do trendów w trakcie badania | TAK |  |  |  |
| 23 | Prezentacja zmian odcinka ST w formie wykresów 3D | TAK |  |  |  |
| 24 | Możliwość wykonania reanalizy pełnego badania w trybie standardowym i lub przyśpieszonym (do 12 razy) | TAK |  |  |  |
| 25 | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią w trakcie badania wysiłkowego | TAK |  |  |  |
| 26 | Komputer | TAK , opisać |  |  |  |
| 27 | Drukarka laserowa | TAK |  |  |  |
| 28 | Monitor - kolor - 17’’ LCD | TAK |  |  |  |
| Wydruk w raporcie takich danych jak: |  |  |  |  |  |
| 1. | Pełne dane osobowe pacjenta | TAK |  |  |  |
| 2. | Przyczyna przerwania testu | TAK |  |  |  |
| 3. | Skala wysiłku według Borga | TAK |  |  |  |
| 4. | Ocena odcinka ST | TAK |  |  |  |
| 5. | Opis rozpoznania i leczenia wraz z danymi o zażywanych lekach | TAK |  |  |  |
| 6. | Całkowity czas wysiłku | TAK |  |  |  |
| 7 | Wartość wykonanej pracy | TAK |  |  |  |
| 8 | Maksymalne zmiany odcinka ST | TAK |  |  |  |
| 9 | Procent uzyskanego tętna docelowego | TAK |  |  |  |
| 10 | Maksymalne i wyjściowe ciśnienie krwi | TAK |  |  |  |
| 11 | Maksymalny podwójny produkt | TAK |  |  |  |
| 12 | Czas trwania każdego etapu | TAK |  |  |  |
| 13 | Prędkość bieżni na każdym etapie | TAK |  |  |  |
| 14 | Stopień nachylenia bieżni na każdym etapie | TAK |  |  |  |
| 15 | Wydruk rzeczywistego EKG z wybranych momentów | TAK |  |  |  |
| 16 | Wydruk 12 median z wybranych momentów | TAK |  |  |  |
| 17 | Wydruk trendów zmian HR, ST w 12 odprowadzeniach oraz ciśnienia krwi | TAK |  |  |  |
| 18 | Wydruk tabeli ciśnień krwi | TAK |  |  |  |
| 19 | Możliwość podglądu raportu przed wydrukiem | TAK |  |  |  |
| Inne parametry |  |  |  |  |  |
| 1. | Baza danych pacjentów i badań | TAK |  |  |  |
| 2. | Możliwość wykonania i zarejestrowania standardowego spoczynkowego badania EKG | TAK |  |  |  |
| 3. | Wydruk na drukarce laserowej | TAK |  |  |  |
| 4. | Możliwość konfiguracji systemu według wymagań użytkownika | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość planowania wydruków EKG oraz median | TAK |  |  |  |
| 6 | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |  |  |

UWAGA : Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy