Pakiet 2 poz 13							Załącznik nr 5 / 13

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot Zamówienia : Powietrzny system ogrzewania pacjenta szt 1

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ogrzewania dorosłych ciepłem suchym (czyste powietrze) | TAK |  |
| 2. | Zabezpieczenie termiczne (termostat wewnętrzny) | TAK |  |
| 3. | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 8 A | TAK |  |
| 4. | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
| 5. | Długość przewodu grzewczego min 2 metry | TAK |  |
| 6. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | TAK |  |
| 7. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | TAK |  |
| 8. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | TAK |  |
| 9. | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) | TAK |  |
| 10. | 4 zakresy temperatur: 45°C (po 45 min. automatycznie przełączany na zakres 43ºC- tzw. funkcja „boost”); 430C, 380C, 320C | TAK |  |
| 11. | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1500 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta – (38°C w ciągu 30 sekund) | TAK |  |
| 12. | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny + automatyczne wyłączenie grzałki | TAK |  |
| 13. | Waga urządzenia max 7 kg; wymiary max 40 cm x max 45 x max 30 cm | TAK |  |
| 14. | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia | TAK |  |
| 15. | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne śródoperacyjne). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 16. | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. | TAK |  |
| 17. | Kołdry (koce) do urządzenia na całe ciało pacjenta dorosłego; posiadające szczeliny dostępowe do klatki piersiowej oraz celem sprawdzenia pulsu na kończynach; wym. max 185cm x max 115cm 25 szt. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 19. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta | TAK |  |
| 20. | Certyfikat CE; deklaracja zgodności; wpis do rejestru | TAK |  |
| 21. | Aparat do ogrzewania dorosłych ciepłem suchym | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy