Załącznik nr 5 /15

Pakiet 2 poz 15

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw laparoskopowy – 1 kpl

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Troakar wielorazowy z korpusem gładkim, śr 5 mm , dł 110 mm +obturator trójgraniasty - 2 szt | TAK |  |
|  | Troakar wielorazowy z korpusem gładkim, śr 13 mm , dł 110 mm wraz z gumową redukcją 13/10/5mm+obturator trójgraniasty - 1 szt | TAK |  |
|  | Nożyczki monopolarne obrotowe,rozbieralne wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione,odgięte w lewą z wkładką węglową izolowane do końca, typ Metzenbaum śr 5 mm , dł 310 mm. – 1 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typu Disector, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm. – 1 szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa (ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery L-1szt, w kształcie litery J-1szt), wielorazowego użytku, śr 5 mm, dł 330 mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Kabel do elektrody monolarnej do diatermi ERBE, długość 3,5m – 1 szt | TAK |  |
|  | Instrument ssąco-płuczący śr 5mm, dł.330mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Wielorazowa igła Veresa śr.2,1mm, dł.120mm – 1 szt | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe proste, średnica 5mm, długość 310mm, rękojeść w osi narzędzia, z mechanizmem samopoziomującym igłę, wyposazone w kanał do płukania, część robocza z twardą wkładką, wyposażone w samoregulujące się cięgno – 1 szt | TAK |  |
|  | Kamera cyfrowa 1 chip | TAK |  |
|  | 1 przetwornik CCD 1/2" | TAK |  |
|  | Czułość min. 1 lux | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pozioma min 470 linii | TAK |  |
|  | Dynamika obrazu(SNR) min 46dB | TAK |  |
|  | Endoobiektyw stały min F=30mm | TAK |  |
|  | Sterowanie z głowicy kamery - min. 2 przyciski -ustawianie balansu bieli i sterowanie urządzeniem monitorującym | TAK |  |
|  | Dostosowana do sterylizacji ETO; STERIS; STERrAD | TAK |  |
|  | dezynfekcja gluteraldehydowa | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w wyjścia SDI, Composite, Y/C | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja wzmocnienia sygnału min 0-18dB | TAK |  |
|  | Menu kamery wyświetlane na monitorze | TAK |  |
|  | Waga głowicy z endoobiektywem max 200g | TAK |  |
|  | Monitor medyczny 19'' | TAK |  |
|  | Technologia wyświetlacza LCD | TAK |  |
|  | Jasność nominalna min. 350 cd/m2 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 1280 x 1024 (SXGA) | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 178˚ x 178˚ | TAK |  |
|  | Kontrast min. 650 : 1 | TAK |  |
|  | Wejścia sygnałowe: VGA, SDI, Composite Video (BNC), Y/C (S-VHS), RGB | TAK |  |
|  | Wyjścia sygnałowe: SDI, Composite Video, Y/C ( S-VHS), RGB, | TAK |  |
|  | Stopa do monitora | TAK |  |
|  | Źródło Światła 180W | TAK |  |
|  | Światło ksenonowe | TAK |  |
|  | Liczba palników - 1 | TAK |  |
|  | Moc palników min. 180 W | TAK |  |
|  | Żywotność palnika min 500 godz. | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 6 000 K | TAK |  |
|  | Natężenie światła: zmienne, regulowane płynnie przesłoną mechaniczną min. od 0 do 1600 lux. | TAK |  |
|  | Światłowód autolkawowalny,śr.4,8mm, długość 250cm | TAK |  |
|  | Optyki endoskopowe | TAK |  |
|  | Optyka endoskopowa autoklawowalna 0 st,dł min 330 mm | TAK |  |
|  | Optyka endoskopowa autoklawowalna 30 st,dł min 330 mm | TAK |  |
|  | Kosz na 2 optyki endoskopowe-wycinany z jednego arkusza stali 454x104x41mm | TAK |  |
|  | Insuflator | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji: 1 – 30mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min | TAK |  |
|  | Zintegrowany system podgrzewania gazu | TAK |  |
|  | Automatyczna desuflacja gazu | TAK |  |
|  | Duży wyświetlacz parametrów LCD | TAK |  |
|  | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklaw owalny – 1 szt | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2-długość 1m – 1 szt | TAK |  |
|  | Pompa irygacyjna | TAK |  |
|  | Przepływ płynów min 1,8 l/min | TAK |  |
|  | Ciśninie max 400 mm Hg | TAK |  |
|  | Przewód do irygacji autoklawowalny ,silikonowy , wielorazowy-1szt | TAK |  |
|  | Ssak chirurgiczny | TAK |  |
|  | wydajność ssaka min. 20l/m | TAK |  |
|  | Wózek medyczny do zestawu endoskopowego | TAK |  |
|  | Minimum 4 półki | TAK |  |
|  | uchwyt głowicy kamery | TAK |  |
|  | blokada kół jezdnych min. 2 | TAK |  |
|  | szuflada w części dolnej | TAK |  |
|  | możliwość montażu dodatkowych urządzeń np.: monitor , urządzenia irygacyjne itp.. | TAK |  |
|  | wymiary wózka: 835 x 1580 x 750 mm (+/- 5 %) | TAK |  |
|  | wymiary półek 560 x 440 mm (+/- 5 %) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia elektryczne - listwa ekwipotencjalna zintegrowana z wózkiem | TAK |  |
|  | Listwy zasilające pod urządzenia endoskopowe, możliwość łączenia urządzeń z listwą zasilającą wbudowaną na stałe | TAK |  |
|  | Kable zasilające do wózka - 5 szt | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy