Pakiet 2 poz 16 							Załącznik nr 5 / 16

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Respirator szpitalny do wentylacji mechanicznej – 3 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Producent/kraj | TAK |  |
| 2. | ### Nazwa / Model i typ | TAK |  |
| 3. | Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 4. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| 5. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. | TAK |  |
| 6. | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej | TAK |  |
| 7. | Respirator dla dorosłych i dzieci o wadze ciała powyżej 5 kg | TAK |  |
| 8. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu lub butli tlenowej | TAK |  |
| 9. | ## Tryby wentylacji: | TAK |  |
| 10. | ## Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna | TAK |  |
| 11. | ## Wentylacja wspomagana ciśnieniem PSV-S i ## PSV-ST (Vt TARGET) | TAK |  |
| 12. | Zakres IPAP : minimalnie 5-60 mbra | TAK |  |
| 13. | Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbra | TAK |  |
| 14. | Krzywe przepływu: min. 4 poziomy | TAK |  |
| 15. | Trigger wdechowy min. 5 poziomów, przepływowy | TAK |  |
| 16. | Możliwość wentylacji z objętością docelową | TAK |  |
| 17. | Trigger wydechowy o zakresie - 5 do – 95% przepływu szczytowego | TAK |  |
| 18. | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 19. | Częstość oddechowa min: 4 - 40 bpm | TAK |  |
| 20. | Czas bezdechu minimalnie 3-30 s | TAK |  |
| 21. | Target VT 50-2000 ml | TAK |  |
| 22. | Maksymalne ciśnienie (do osiągnięcia target Vt) 8-60 mbar | TAK |  |
| 23. | Monitorowane parametry: Vti, Vte, FiO2, IPAP, EPAP, trigger | TAK |  |
| 24. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV i wspomagana wentylacja kontrolowana ciśnieniem PACV (Vt TARGET) | TAK |  |
| 25. | Zakres IPAP: minimalnie 5-60 mbra | TAK |  |
| 26. | Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbra | TAK |  |
| 27. | Krzywe przepływu: min. 4 poziomy | TAK |  |
| 28. | Trigger wdechowy przepływowy, min. 5 poziomów | TAK |  |
| 29. | Częstotliwość oddechowa : minimalnie 5-60 o/min | TAK |  |
| 30. | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 31. | Stosunek I/E 1,0-3,0 | TAK |  |
| 32. | Stosunek I/T 25-50% | TAK |  |
| 33. | Target VT 50-2000 ml | TAK |  |
| 34. | Maksymalne ciśnienie ( do osiągnięcia target Vt ) 8-60 mbar | TAK |  |
| 35. | Monitorowanie Vti, Vte, stosunek I/T, FiO2, IPAP, EPAP oraz trigger | TAK |  |
| 36. | Wentylacja kontrolowana objętościowo CV i wspomagana wentylacja kontrolowana objętością ACV | TAK |  |
| 37. | Objętość oddechowa (Vt) - minimalny zakres 50-2000 ml | TAK |  |
| 38. | Zakres EPAP min. 0-20 mbar | TAK |  |
| 39. | Krzywe przepływu: - prostokątna - opadająca | TAK |  |
| 40. | Częstotliwość oddechowa : minimalnie 5-60 o/min | TAK |  |
| 41. | Stosunek I/E 1,0-3,0 | TAK |  |
| 42. | Stosunek I/T 25-50% | TAK |  |
| 43. | Trigger wdechowy minimalnie 5 poziomów | TAK |  |
| 44. | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 45. | Możliwość regulacji westchnienia przy Vt: 1 do 2 wielokrotności Vt 50 do 250 c/min | TAK |  |
| 46. | Monitorowanie IPAP, EPAP, Vti, Vte, I/T, FiO2 oraz trigger | TAK |  |
| 47. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa | TAK |  |
| 48. | Objętość oddechowa (Vt) minimalny zakres: 50-2000 ml | TAK |  |
| 49. | Zakres IPAP: minimalnie 5-40 mbar | TAK |  |
| 50. | Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbar | TAK |  |
| 51. | Częstotliwość oddechowa : minimalnie 5-40 o/min | TAK |  |
| 52. | Stosunek I/E 1,0-3,0 | TAK |  |
| 53. | Stosunek I/T 25-50% | TAK |  |
| 54. | Trigger wdechowy minimalnie 5 poziomów | TAK |  |
| 55. | Regulacja FiO2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 56. | Częstotliwość SIMV: minimalnie 2-20 o/min | TAK |  |
| 57. | Czas bezdechu minimalny zakres: 3-30 s | TAK |  |
| 58. | Monitorowanie IPAP, EPAP, Vti, Vte, I/T, FiO2 oraz trigger | TAK |  |
| 59. | CPAP - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | TAK |  |
| 60. | CPAP 4 - 20 mbar | TAK |  |
| 61. | Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% | TAK |  |
| 62. | Alarmy wentylacji i pracy respiratora | TAK |  |
| 63. | Alarm ciśnienia, bezdechu, Vt, częstotliwości, FiO2, zasilania, akumulatora wewnętrznego. | TAK |  |
| 64. | Stopniowanie alarmów ze względu na ważność, różniące się sygnałami dźwiękowymi i optycznymi | TAK |  |
| 65. | Pamięć min. 9 alarmów | TAK |  |
| 66. | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów | TAK |  |
| 67. | Inne wymagane parametry: | TAK |  |
| 68. | Dodatkowy przycisk umożliwiający nasycenie tlenem w stężeniu 100% przez 2 min. | TAK |  |
| 69. | Respirator z dwuramiennym przewodem oddechowym pacjenta z możliwością przystosowania w przyszłości urządzenia do pracy z przewodami jednoramiennymi. W zestawie do każdego respiratora 10 dodatkowych dwuramiennych jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych wraz z zastawkami. | TAK |  |
| 70. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania wykonywany automatycznie po włączeniu | TAK |  |
| 71. | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie | TAK |  |
| 72. | Osobne ekrany dla monitorowania i ustawiania alarmów | TAK |  |
| 73. | Możliwość zmieniania trybu wentylacji w trakcie wentylacji | TAK |  |
| 74. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 75. | Obudowa łatwa do czyszczenia i dezynfekowania | TAK |  |
| 76. | Waga: maksymalnie 4,9 kg z akumulatorami | TAK |  |
| 77. | Zintegrowany akumulator wewnętrzny, o autonomii minimum 10 godzin | TAK |  |
| 78. | Wejście źródła zasilania tlenu z tyłu respiratora | TAK |  |
| 79. | Respirator spełniający następujące normy: - NF C 74-011/EN 60 601-1/IEC 601-1 (1996) - EN 60 601-1-2 (2001) - IEC 601-1-4 (1999) - NF S 99-211/ISO 14971 (2003) - NF C 20-010/EN 60 529 (2000) - NF S 95-160/EN 794-2 (2001) | TAK |  |
| 80. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| 81. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 82. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski dostępny | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy