Pakiet  2 poz 17 								Załącznik nr 5 / 17

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: MONITOR   PACJENTA  – 1 kpl

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, zapewniające cichą pracę bez wentylatora, zapewniające poprawną pracę przy temperaturze otoczenia przynajmniej do 35° | TAK |  |
|  | Monitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta. | TAK |  |
|  | System pozwala stosować ten sam monitor na Sali operacyjnej, OIT i w innych aplikacjach, zapewniając wymagane możliwości pomiarowe | TAK |  |
|  | Masa monitora ułatwiająca przenoszenie, do 8 kg, podać | TAK |  |
|  | Ekran | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10” | TAK |  |
|  | Komunikacja użytkownika z monitorem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitorowania za pomocą pokrętła nawigacyjnego i przycisków funkcyjnych. System pomocy w języku polskim wbudowany z monitor | TAK |  |
|  | Konfigurowanie ekranu i innych funkcji monitora (tzw. profili monitorowania), możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji. Pamięć przynajmniej 5 różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
|  | Liczba kanałów dynamicznych na ekranie: przynajmniej 5 | TAK |  |
|  | Rejestracja i archiwizacja danych | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/drukarkę, przedstawić | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez różne monitory podłączone do sieci przesyłania danych, przedstawić | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 2 godziny | TAK |  |
|  | Czas ładowania powyższych akumulatorów do pełnej pojemności w temperaturze pokojowej poniżej 7 godzin | TAK |  |
|  | Praca w sieci przesyłania danych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych, Monitory z identyfikacją za pomocą adresu IP | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), z adresowaniem IP, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |
|  | System monitorowania gotowy do współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewnia rozbudowę o bezprzewodowe podłączenie monitorów pacjenta do powyższej sieci, w sposób zapewniający przesyłanie danych między monitorem a siecią w czasie transportu. Opisać | TAK |  |
|  | Oferowany system monitorowania zapewnia rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów na komputerach PC podłączonych do sieci Ethernet szpitala. Podgląd ten jest odpowiednio zabezpieczony przed niepowołanym dostępem – przedstawić zabezpieczenie. | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na stanowisku pacjenta w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu: W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i wieszaki | TAK |  |
|  | Zastosowanie stacji dokującej, umożliwiającej łatwe odłączenie i podłączenie części systemu monitorującego zapewniającej ciągłość monitorowania w czasie transportu. Stacja dokująca z multiplikatorem portów zapewniającym przynajmniej zasilanie elektryczne i połączenie z siecią przesyłania danych | TAK |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie jednego z 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do 3 odprowadzeń standardowych | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |
|  | Monitorowanie arytmii | TAK |  |
|  | Monitorowanie arytmii w podstawowym zakresie arytmii zagrażających życiu | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) | TAK |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza żylna | TAK |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 2 godzin | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód do mankietów i przynajmniej 3 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach. Mankiety nie zawierają lateksu. | TAK |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 3 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł/y pomiaru rzutu minutowego serca przy pomocy cewnika Swana-Ganza oraz metodą ciągłą komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | moduł głębokości uśpienia BIS podłączany kardiomonitora, komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł zwiotczenia mięśni MNT podłączany do kardiomonitra, komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Pomiar etCO2 x 1 | TAK |  |
|  | Pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednostek CO2: mmHg, KPa, % | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2 przynajmniej +/- 2 mmHg - podać | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech/min | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |
|  | Układy alarmowe | TAK |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Rozdzielczość trendów 1 minuta | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy