Pakiet 2 poz 19                                                                                                    Załącznik nr  5 / 19

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: SSAK PRÓŻNIOWY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak przeznaczony do użytku szpitalnego z możliwością zainstalowania na wózku | TAK |  |
| 2. | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
| 3. | przepływ/wydajność min. 18 l/min | TAK |  |
| 3. | Urządzenie zasilane prądem zmiennym z sieci 230 V AC | TAK |  |
| 4. | Podciśnienie: min. -80 kPa (-800 mbar, 600 mmHg) | TAK |  |
| 5. | pojemnik na wydzieliny o pojemności min. 2 l, możliwość sterylizacji słoja w temperaturze do 121 °C, pokrywa zabezpieczająca przed przepełnieniem – szt. 2 | TAK |  |
| 6. | Waga max. 3,2 kg / 3,5 kg ze słojem na wydzieliny | TAK |  |
| 7. | Filtr bakteryjny niezintegrowany ze słojem, możliwość higienicznej wymiany filtra | TAK |  |
| 8. | Możliwość jednoczesnego zamocowania 4 pojemników na wydzieliny o pojemności 2 l na ssaku fabrycznie w gniazdach montażowych | TAK |  |
| 9. | Powierzchnia ssaka łatwa do czyszczenia | TAK |  |
| 10. | Na wyposażeniu wózek jezdny , dodatkowa butla o pojemności 1 l , 2 filtry antybakteryjne | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy