Pakiet 2 poz 20 						Załącznik nr   5 / 20

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy ( rok produkcji nie wcześniej niż 2008) | TAK |  |
| 2. | Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych, wyrażony w liczbach procentowych i bezwzględnych na podstawowe subpopulacje: neurocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty. | TAK |  |
| 3. | Minimum 26 oferowanych parametrów | TAK |  |
| 4. | Rozdział WBC minimum dwoma niezależnymi metodami (w tym met. cytochemii) w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji w ich naturalnej formie. | TAK |  |
| 5. | Możliwość oznaczania młodych form komórkowych i atypowych limfocytów w wartościach procentowych i bezwzględnych. Na wyniku muszą być prezentowane obie wartości. | TAK |  |
| 6. | Wydajność nie mniej niż 60 badań na godzinę | TAK |  |
| 7. | Łatwy wybór trybu pracy CBC lub CBC / Diff z rzeczywistym ograniczeniem ilości i rodzajów użytych odczynników do analizy CBC. | TAK |  |
| 8. | Manualny sposób podawania próbki | TAK |  |
| 9. | Objętość próbki dla oznaczenia CBC (bez wstępnego rozcieńczenia) nie może przekraczać 30 l. | TAK |  |
| 10. | Bezcyjankowy odczynnik lizujący. Wszystkie oferowane odczynniki, a także kalibrator i krew kontrolna muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
| 11. | Analizator musi posiadać zakres liniowości nie mniejszy niż: WBC 0 – 120 x 103 / µl RBC 0 – 8 x 106 / µl HGB 0 – 24 g / dl HCT 0 – 67 % PLT 0 – 2800 x 103 / µl | TAK |  |
| 12. | Stabilność odczynników nie krócej niż 5 miesięcy, po podłączeniu do analizatora . | TAK |  |
| 13. | # Zarówno analizator jak i oferowane odczynniki muszą posiadać deklarację zgodności z normą EN 45014 i dyrektywą 98/79/EC | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy