Pakiet 2 poz 1								Załącznik nr 5 / 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
| 2. | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 3. | Niezależny, alternatywny napęd stołu, mechaniczno – hydrauliczny obsługiwany dźwignia nożną umieszczoną od strony głowy pacjenta, umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami: - regulacja wysokości - przechyły boczne - przechyły wzdłużne | TAK |  |
| 4. | Niezależny napęd alternatywny zapewniający pracę stołu zarówno w przypadku awarii napędu podstawowego, jak i awarii sterowania lub zasilania podstawowego stołu | TAK |  |
| 5. | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 6. | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 7. | Regulacja wysokości: 710 do 1080 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 8. | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 750 ( + 50 ) | TAK |  |
| 9. | Regulacja podgłówka: regulacja w dolnym jego zakresie: min. - 180 ( +20 )regulacja w górnym jego zakresie min.320 ( + 20 ) | TAK |  |
| 10. | Przechył boczny : - 280 do 280 ( + 30 ) | TAK |  |
| 11. | Przechył Trendelenburga: 330 ( + 30 ) | TAK |  |
| 12. | Przechył anty-Trendelenburga w płaszczyźnie pionowej: 330 ( + 30 ) | TAK |  |
| 13. | Regulacja kąta odchylenia podnóżków : regulacja w dolnym jego zakresie: min. - 900 , regulacja w górnym jego zakresie min.+ 10o | TAK |  |
| 14. | Przesuw wzdłużny blatu : min. 250 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 15. | Regulacja pilotem przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji: - regulacja wysokości - przechyły boczne - poziomowanie | TAK |  |
| 16. | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatorów oraz funkcję poziomowania blatu. | TAK |  |
| 17. | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 18. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 19. | Regulacje poprzez sprężyny gazowe zwalniane uchwytem łatwo dostępnym dla personelu | TAK |  |
| 20. | Sprężyny gazowe regulacji segmentów blatu zabudowane w konstrukcji nośnej blatu niewidoczne z zewnątrz | TAK |  |
| 21. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 22. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
| 23. | Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania | TAK |  |
| 24. | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy z dzielonym podnóżkiem– podgłówek na całą szerokość blatu | TAK |  |
| 25. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej | TAK |  |
| 26. | Ławeczka nerkowa od strony głowy pacjenta regulowana przy pomocy odłączanej korby | TAK |  |
| 27. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 28. | Materace bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
| 29. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki /2 szt/ + uchwyt wielopozycyjny /2 szt/ - ramka ekranu z regulacją szerokości /1 szt/ + uchwyt wielopozycyjny /1 szt/ - stojak do kroplówki, przejezdny, ze stali nierdzewnej a blokadą min. 2 kół - /1 szt/ - podpory ginekologiczne /2 szt/ + uchwyt wielopozycyjny /2 szt/ - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej z odpływem /1 szt/ - pilot sterowania nożnego /1 szt/ - oparcie barkowe /2 szt/ + korpus zaciskowy /2 szt/ - oparcie boczne / 2 szt/ + korpus zaciskowy /2 szt/ - wieszak przejezdny na wyposażenie ze stali nierdzewnej /1 szt/ - pas mocujący z klamrami /1 szt/ - podnóżek 2-stopniowy ze stali nierdzewnej /1 szt/ | TAK |  |
| 30. | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
| 31. | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy