Pakiet 2 poz 2                                                                                                    Załącznik nr  5 / 2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : ŁÓŻKO POOPERACYJNE – 2 szt

Producent :

Nazwa i typ :

| # LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szerokość całkowita: 995 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 2190 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża od podłogi: 400 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża od podłogi: 780 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Cztery segmenty leża, z czego trzy segmenty są regulowane | TAK |  |
|  | Leże wypełnienie segmentów uda, podudzia i stałego tworzywem ABS, wypełnienie segmentu oparcia pleców płytą z laminatu + tunel na kasetę rtg | ## TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji | TAK |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców 110 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Funkcja autokontur – jednoczesny ruch oparcia pleców i uda | TAK |  |
|  | Regulacje wysokości leża, nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym oraz z centralnego panelu sterującego | TAK |  |
|  | Centralny panel sterujący z funkcjami sterowania oraz selektywną blokada ruchu poszczególnych funkcji, mocowany w chowanej pod leże półce na pościel | TAK |  |
|  | Funkcja CPR w oparciu pleców realizowana za pomocą dźwigni z dwóch stron łóżka | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców w zakresie do 73˚ (±3˚ ) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu uda w zakresie do 40˚ (±5˚ ) | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego | TAK |  |
|  | Funkcja Trendelenburga 17˚ (± 2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | TAK |  |
|  | Funkcja anty-Trendelenburga 22˚ (±2˚ ) realizowana przez sprężynę gazową z blokadą | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka | TAK |  |
|  | Rama łóżka wyposażona w dwie poziomice | TAK |  |
|  | 4 koła o średnicy min 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny | TAK |  |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane estetycznymi osłonami z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia ramy leża o min. 200 mm | TAK |  |
|  | Wysuwana półka na pościel | TAK |  |
|  | Chromowane szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego demontażu szczytów łóżek | TAK |  |
|  | Wyjmowane wypełnienia szczytów wykonane z płyty laminatowej (możliwość wyboru koloru płyty ) | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 haczyki do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK |  |
|  | Możliwość montażu na ramie łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - poręcz boczna jednoczęściowe, lakierowane - wieszak kroplówki - uchwyt na worki - stojak na kroplówki przejezdny z blokadą kół, z listwą zasilającą | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji | TAK |  |
|  | Materac do stosowania dla pacjentów o wyższym ryzyku powstania odleżyn (w skali Norton 20-13) min.II stopnia wg klasyfikacji Stirlinga | TAK |  |
|  | Wysokość materaca: 120 mm | TAK |  |
|  | Długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka | TAK |  |
|  | Materac podzielony na trzy sekcje: głowa, tułów, pięty | TAK |  |
|  | Materac wykonany z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu w sekcji głowy i pięt, a innej w sekcji tułowia. | TAK |  |
|  | Sekcja tułowia wykonana ze sprężystej pianki, dzięki której uzyskiwany jest równomierny rozkład ciśnienia wywieranego na ciało pacjenta | TAK |  |
|  | Brzegi materaca usztywnione warstwą pianki poliuretanowej o większej twardości, stabilizujące materac i zapobiegające przesunięciu pacjenta | TAK |  |
|  | Pokrowiec materaca wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, wodoodpornej, zapinany na zamek błyskawiczny | TAK |  |
|  | Pokrowiec dostosowany do prania w temp. co najmniej 100°C | TAK |  |
|  | Odporność pokrowca na przepuszczalność wody min. 3500 mm H2O |  |  |
|  | Materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu- dla łóżka i materaca | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy