Pakiet 2 poz 18							Załącznik nr  5 / 18

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: DEFIBRYLATOR  PRZENOŚNY – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | bateryjne/akumulatorowe i sieciowe | TAK |  |
|  | ilość akumulatorów (baterii) min. 3 | TAK |  |
|  | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 2 godz. | TAK |  |
|  | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 80 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy i ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | możliwość wymiany wyładowanego akumulatora bez przerywania pracy przy z zasilania wewnętrznego | TAK |  |
|  | Funkcje/cechy | TAK |  |
|  | urządzenie przenośne , podać | TAK |  |
|  | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych : EKG | TAK |  |
|  | ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK |  |
|  | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP – ciśnienie bezkrwawe | TAK |  |
|  | zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | TAK |  |
|  | tryb ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | metoda pomiaru : oscylometryczna | TAK |  |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 | TAK |  |
|  | zakres pomiaru min. 1 -100% | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |
|  | metoda pomiaru : Masimo lub FAST SpO2 | TAK |  |
|  | Defibrylacja | TAK |  |
|  | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące | TAK |  |
|  | defibrylacja ręczna | TAK |  |
|  | defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |
|  | zakres dostarczanej energii min. 5 – 200 J | TAK |  |
|  | ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 19 | TAK |  |
|  | dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | kardiowersja | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | TAK |  |
|  | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |
|  | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK |  |
|  | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -150 mA | TAK |  |
|  | Ekran | TAK |  |
|  | przekątna ekranu min. 8 cali | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |
|  | Drukarka | TAK |  |
|  | szerokość papieru min. 80 mm | TAK |  |
|  | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |
|  | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
|  | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |
|  | możliwość transmitowania badań ekg z karetki lub oddziału szpitala do stacji odbiorczej posiadającej status urządzenia medycznego przez telefon komórkowy wraz z zestawem akcesoriów do transmisji | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy