Załącznik Nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

AMBULANSU TYPU „C” dla  „Olmedica” w Olecku Sp z o o

Nazwa zadania: Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AMBULANSU TYPU C

(SAMOCHÓD BAZOWY Z PRZEDZIAŁEM MEDYCZNYM Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ)

Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym  musi spełniać wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C)  i PN EN 1865.

Oferowany ambulans   musi spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).

Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego ambulansu specjalistycznego. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić

- kolumnę zatytułowaną „TAK/NIE” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumnę zatytułowaną „Parametry oferowane” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisowi przedstawionemu w kolumnie „Parametry wymagane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować bezie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Marka i model oferowanego pojazdu: ......................................................................................................................

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2015: …………………………

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: ..................................

### Formularz    cenowo - techniczny

| Wymagane parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| NADWOZIE |  |  |  |
| Pojazd bazowy wyprodukowany w 2015r typu furgon zamknięty w kolorze białym lub żółtym (kolor lakieru zgodny z symboliką UE) o wymiarach wnętrza przedziału medycznego jak niżej : - wysokość - min. 185 cm, - długość - min. 325 cm, - szerokość - min. 175 cm, zapewniające możliwość przewożenia min. 5 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem wewnętrznym lub zewnętrznym, z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Drzwi boczne lewe jako zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowani butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: a)cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), b)postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V o mocy min. 2000 W, c)niezależne ogrzewanie powietrzne o mocy min 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, wraz z grzałką 230 w komorze silnika d)wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, e)dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza z klimatyzacji na całej długości dachu min. 6 wylotów powietrza ( nie dopuszcza się umieszczenia wylotów powietrza w jednym miejscu przy przegrodzie) Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami typu LED w kolorze niebieskim. - Urządzenie nagłaśniające (głośnik o mocy min. 100 W), sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, z możliwością podawania komunikatów głosowych. - Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej. - 2 niebieskie lampy typu LED umieszczone w tylnej części dachu - 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, - lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, - pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej, - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie typu karetki (P opisane w kole) i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |  |
| II. SILINIK |  |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 160KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, moment obrotowy min 400 Nm |  |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |  |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość, wyposażone w stabilizatory przedniej i tylnej osi. |  |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |  |
| 1.Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. 2.Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy w min. 2 płaszczyznach 3.Obręcze kół szerokie, opony radialne. |  |  |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 1500 W), ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, - minimum jedno gniazdo zasilane z przetwornicy 12V/230V niezakłócającej pracy innych urządzeń medycznych i łączności - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. - przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - powinna posiadać minimum 7 punktów oświetlenia rozproszonego, - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, - oświetlenie halogenowe blatu roboczego – minimum 1 punkt, - bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. Oświetlenie specjalne: - przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, - szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie - dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi przejście pomiędzy personelem medycznym, a kierowcą. Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, z podłokietnikami, z zagłówkiem oraz z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia . Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, tyłem do kierunku jazdy wyposażony w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: - z 2 butlami (każda 10 l tlenu), - z reduktorami - minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. Półki i szafki wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianie lewej zestaw bocznych zestawów szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek zaprojektowany w taki sposób, aby zachowany był możliwie swobodny dostęp do pacjenta zarówno od lewej jak i od prawej strony przedziału medycznego - na ścianie działowej zestaw szafek z szufladami z miejscem mocowania walizki lub torby medycznej, zabudowanym schowkiem na odpadki oraz blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. - Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków - Szafka w narożniku ściany prawej (za fotelem) z roletą, Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości min 50 cm na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu o długości min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. Centralna instalacja próżniowa z jednym punktem poboru w konfiguracji: - słój wielorazowego użytku o poj. min. 1 l na wydzielinę z uchwytem ściennym i kompletem przewodów |  |  |  |
| XIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE |  |  |  |
| IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |  |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. 2. Antena powinna posiadać: - zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; - impedancję wejścia 50 Ohm; - współczynnik fali stojącej 1,6; - polaryzację pionową; - charakterystykę promieniowania dookólną; - odporność na działanie wiatru 55 m/s. - anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego i kabiny kierowcy (w suficie przez lampę oświetlenia). |  |  |  |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Podgrzewana przednia szyba Czujnik parkowania z przodu i z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, Boczne poduszki i kurtyny powietrzne kabiny kierowcy Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne). Wspomaganie ruszania pod górę Elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych Radio samochodowe z nagłośnieniem w przedziale medycznym. Kopię Homologacji na pojazd skompletowany dostarczyć wraz z ambulansem W przedziale medycznym panel sterujący dotykowy umożliwiający sterowanie klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją próżniową, termoboxem wyświetlający temperaturę termoboxu, wnętrza ambulansu, napięcie akumulatorów, aktualny czas. Panel musi posiadać świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę notyfikowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG. (stosowny dokument dołączyć do oferty) |  |  |  |
| XI. GWARANCJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE |  |  |  |
| - Minimum 24 – miesięczny okres gwarancji na cały pojazd skompletowany. 2. Przeglądy okresowe pojazdu – minimum 20 tys. km. 3. Zapewnienie szybkiej naprawy gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych. |  |  |  |
| NOSZE GŁÓWNE – PRODUCENT / MODEL Podać markę, model przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. przystosowanym do mycia i dezynfekcji; Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej; Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne; obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); waga oferowanych noszy - max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry. |  |  |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem. Minimum 4 główne uchwyty transportera, oraz dwa dodatkowe ułatwiające manewrowanie, uchylne uchwyty z funkcją odblokowywania goleni z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi; system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę; Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie możliwość ustawienia pozycji drenażowych ( Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia); wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu); transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy; obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; Gwarancja min. 24 miesiące; Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty; Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 – załączyć raport wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną |  |  |  |
| Urządzenie do masażu klatki piersiowej Dane Techniczne Źródło zasilania –elektryczne z akumulatora Lipo bez efektu pamięci jak również z zasilania zewnętrznego 230V i 12V Czas pracy na akumulatorze min. 45 minut Głębokość kompresji od 5 do 6 cm Możliwość kompresji w trybie 30:2 dla pacjenta niezaintubowanego oraz w trybie ciągłym 100/min. Dla pacjenta zaintubowanego Waga urządzenia z kompletnym wyposażeniem, baterią i torbą transportową max. 10kg Częstość kompresji 100+/-5 uciśnięć na minutę Radiotransparentność Czas instalacji urządzenia na pacjencie maksymalnie 20 sekund |  |  |  |

| Defibrylator - Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym - Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy: 9, 1 kg - Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - klasa IP44 - Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). - Zasilanie akumulatorowe: w zestawie trzy akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci - Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akum.: 180 min, 210 defibrylacji z maks. energią. Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności wyłączenia urządzenia. - Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: 4,5 h - Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł - Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC - Metronom Defibrylacja - Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa - Defibrylacja ręczna i półautomatyczna - Możliwość wykonania kardiowersji - Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J - Dostępne 25 poziomy energii defibrylacji - Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania w przedziale od: 150 do 360 J - Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu - Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi Rejestracja - Ekran kolorowy LCD o wysokim kontraście; przekątna 8, 4” - Możliwość wyświetlenia 3 krzywych dynamicznych jednocześnie - Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości 100 mm - Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. - Pamięć wewnętrzna 400 pojedynczych zdarzeń i 360 min. ciągłego zapisu EKG Monitorowanie EKG - Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta - Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV - Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min - Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - Możliwość transmisji 12 odprowadzeniowego EKG w systemie LIFENET Stymulacja przezskórna - Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym - Wyjściowe natężenie prądu w zakresie od 0 do 200 mA - Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę Pulsoksymetria - Pomiar saturacji SpO2 w zakresie od 50% do 100% - Zakres częstości tętna: od 20 – 300 uderzeń na minutę - Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia - Czujnik wielorazowy typu klips dla dzieci w komplecie Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi - Minimalny zakres mierzonego ciśnienia od 20 – 235 mmHg - Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 240 uderzeń na minutę - Odstęp między pomiarami w trybie automatycznym programowany w zakresie: od 2 – 60 min - Mankiet dla dorosłych i dzieci w komplecie Wyposażenie podstawowe - Kabel EKG 12 odprowadzeniowy - Łyżki twarde dla dorosłych z nakładkami pediatrycznymi - Kabel do stymulacji przezskórnej - 2 komplety elektrod do defibrylacji/stymulacji - Torba transportowa Inne cechy urządzenia - Możliwość wydruku pomiarów uniesienia odcinka ST w EKG z każdego odprowadzenia - Programowanie min. 4 algorytmów dla 4 grup pacjentów w metronomie do resuscytacji - Wybierany przez użytkownika tryb wyświetlania - pełny kolor lub SunVue™ — wysoki kontrast-- umożliwiający obserwację ekranu w silnym oświetleniu słonecznym - Gwarancja - 24 miesiące - Uchwyt mocowany do ściany ambulansu |  |  |
| --- | --- | --- |